Professional Weighing

Equipment

Certification#C0338167-01

PIZA Series Bench Weighing Scale

PIZA 12			PIZA 25

Operation Manual

Table of Contents

Section                                      Page

Déclaration de conformité                                 3

Service client 				         4

Introduction					         5

Sécurité 					         6

Échelle de poids				         7

Fonctions					         8

Caractéristiques				         9

Application & Conformité			       10

Commencer 					       11

Livraison         			                  11

Montage & Installation			       12

Description de l'indicateur                               13

Paramètres de fonction       		       14

Fonction Hold				       15

RS232					       16

Étalonnage					       17

Maintenance & Service  			       18

Transport & Entreposage 			       18

Garantie					       19

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité pour appareils avec marquage CE

Nous déclarons par la présente que le produit auquel cette déclaration se réfère est conforme aux normes suivantes.

Balance électronique: WPB - Balances haute résolution

| Modèle USA | Modèle britannique (Europe) |
| --- | --- |
| PIZA 12 |  |
| PIZA 25 |  |

| Mark applied | EU Directive | Standards |
| --- | --- | --- |
|  | 2004/108/EC | EN 61326-1: 2006 |

Signature:

Boon Lim, R & D Manager

Date: 14. 11. 2012

LW Measurements LLC, 620 Carlson Court, Rohnert Park, CA 94928

Service Client

USA

LW Measurements LLC

620 Carlson Court

Rohnert Park, CA 94928

USA

Tel: (707) 542-2185

FAX:  (707) 542-3285

http://lwmeasurements.com

EUROPE

LW Measurements Europe Ltd

Chalkwell Park House 700, chemin London

Westcliff-on-Sea Essex SS0 9HQ

Royaume-Uni

Tel: 01702-476700

Fax: 01702-477380

http://lwmeasurements.com

Introduction

Ce que vous devez savoir sur ce mode d’emploi:

Les produits Tree® Professional Pesing Equipment sont simples à utiliser.

Néanmoins, vous devez lire l'intégralité de ce manuel d'utilisation afin de pouvoir utiliser au mieux tout le potentiel et les diverses possibilités de la balance dans votre travail quotidien.

Ce mode d’emploi contient des indications sous forme de pictogrammes et de schémas de clavier qui devraient vous aider à trouver les informations requises:

Pour l’étiquetage des dangers potentiels et des conseils, voir Sécurité ci-dessous.

Sécurité

Représentations et symboles

Les instructions importantes, qui impliquent la sécurité, sont mises en surbrillance avec la marque appropriée:

Recommandations de sécurité 

Lors de l'utilisation de l'équipement de pesage dans un environnement présentant des exigences de sécurité accrues, il convient d'observer les règlements correspondants. 

L'échelle de pesage ne peut être utilisée qu'avec l'adaptateur d'alimentation fourni. 
avant de raccorder l'alimentation adaptateur à l'échelle, l'utilisateur doit s'assurer que la tension de fonctionnement indiquée sur l'adaptateur d'alimentation est conforme à la tension secteur. 
Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service à la clientèle à l'adresse ci-dessus. 

Si l'adaptateur secteur ou son câble est endommagé, l'échelle de pesage doit Débranchez immédiatement de l'alimentation électrique (débranchez l'adaptateur secteur). 

S'il doit y avoir une raison quelconque de croire qu'il n'est plus sécuritaire de faire fonctionner l'échelle, il doit être immédiatement débranché de l'alimentation électrique (adaptateur secteur) et protégé contre tout fonctionnement involontaire. 

En effectuant des travaux de maintenance, il est nécessaire de suivre les recommandations énoncées dans la maintenance et l'entretien. 

L'échelle de pesage ne doit pas être exploitée dans une zone sujette à des risques d'explosion. 

Care doit être prise lors du pesage de liquides afin de s'assurer qu'aucun liquide n'est versé à l'intérieur de l'échelle ou dans les connexions à l'arrière de l'équipement ou de l'adaptateur secteur. Si du liquide est renversé sur la balance, il doit être débranché immédiatement de l'alimentation électrique principale (adaptateur secteur). 

L'échelle de pesage peut être exploitée après avoir été inspectée par un technicien de service. 

Ces instructions d'utilisation doivent être lues par chaque utilisateur et devrait être facilement accessible sur le lieu de travail en tout temps.

Cette balance est conçue pour être utilisée pour peser des articles comestibles, des articles non périssables et des animaux.

La balance doit être nettoyée et désinfectée correctement si elle est utilisée à plusieurs fins énumérées ci-dessus.

Échelle de poids

Construction et fonctions

La balance comprend les pièces suivantes:

- Corps de balance (1)

- Le plateau d'échelle (2)

- Interrupteur à pied (3)

- Indicateur (4)

- Les adaptateurs (5)

- Manuel d'utilisation

Figure;

votre échelle

Fonctions

La série PIZA est une balance de précision électronique de haute qualité avec fonction de comptage et spécifications suivantes

| Numéro de modèle | Capacité |  | L'obtention du diplôme |  | Taille du plateau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIZA 12 | 12 lb |  | 0.002lb |  | 12.2 x 12.5 in |
|  |  |  |  |  | 320 x 310 mm |
| PIZA 25 | 25 lb |  | 0.005lb |  | 12.2 x 12.5 in |
|  |  |  |  |  | 320 x 310 mm |
| Poids net / brut |  |  | 5.6kg(12.4lb)/6.4kg(14.1lb)l |  |
| Paquet |  |  | 1 Unit in one box |
| (Carton standard) |  |  | 508x370x140 mm/20 x 14.6 x 5.5 in |
| Paquet | 4 Units in one box |
| (Carton principal) |  | 525 x 610 x 393 mm / 20.6 x 24 x 15.5 in |
| Exploitation temporaire. |  |  | 0-40℃ (32-104℉) |
|  | 6 x AA dry cells(not included) or AC/DC |
| Source d'énergie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adapter: 9V / 400mA |

Caractéristiques

- Auto éteint (sélectionnable)

- Auto zéro suivi

- Grand écran LCD

- Grand plateau de pesée

- AC Puissance

- Beeper

- Commutateur de pied

- Etalonnage automatique (logiciel AnyCal)

- Rétroéclairage automatique (sélectionnable)

Détails de votre balance

Application & Conformité

Les instructions suivantes expliquent comment utiliser correctement l’échelle de poids:

La balance ne doit être utilisée que pour peser des matières solides et des liquides placés dans des récipients sécurisés.

La charge maximale de la balance ne doit jamais être dépassée sous peine d'endommager la balance.

Lors de l'utilisation de la balance en combinaison avec d'autres appareils ainsi qu'avec des appareils d'autres fabricants, il convient de respecter les réglementations appropriées pour une utilisation en toute sécurité des accessoires correspondants et leur application conformément aux instructions.

La balance a été fabriquée et testée conformément aux normes et recommandations précisées dans la déclaration de conformité.

L’adaptateur secteur fourni avec la balance est conforme à la classe de protection électrique appropriée.

Ce qui suit s’applique à la série PIZA

Source de courant:

Adaptateur 9v / 400mA (optionnel)

Conditions ambiantes admissibles

Température: 0 ° C - 40 ° C / 32-104 F

Humidité relative: de 25% à 85%, sans condensation

Si vous avez des questions sur les données techniques ou si vous souhaitez des informations techniques détaillées sur votre balance, veuillez contacter votre représentant technique.

Commencer

L'échelle est emballée dans un carton respectueux de l'environnement, qui fournit une protection optimale pour l'équilibre pendant le transport. 

Nous vous suggérons de conserver l'emballage d'origine afin d'éviter tout dommage si vous expédiez ou transportez l'échelle à un emplacement différent. Il est également le meilleur moyen de le garder dans les meilleures conditions si elle ne sera pas utilisée pendant une longue période de temps. 

Afin d'éviter les dommages, veuillez suivre les instructions fournies ci-dessous, lors du déballage de la balance:

Uéballer soigneusement la balance.

Lorsque les températures extérieures sont très basses, la balance doit être stockée pendant quelques heures et conservée dans sa boîte dans une pièce sèche à température normale, de sorte qu'aucune condensation ne s'installe sur l'appareil lors de l'ouverture de la boîte.

Vérifier la balance immédiatement après le déballage pour tout dommage visuel externe. S'il y a des dommages sur l'échelle, contactez immédiatement le service à la clientèle.

Si l'échelle ne doit pas être utilisée immédiatement après l'achat, elle doit être stockée dans un endroit sec où les fluctuations de température sont faibles. (Référence PG.).

Lisez ces instructions d'utilisation avant de travailler avec l'appareil et faites attention aux recommandations de sécurité (référence sécurité p. 6).

Livraison

Inspectez immédiatement la livraison pour l'intégralité du déballage de tous les composants.

Check-list pour une livraison complète

Composant livré présent oui / nonpresent

Corps de l'unité de pesée

Plateau de pesée

Adaptateur secteur

Interrupteur au pied

Montage & Installation

La balance est livrée partiellement démontée.

Assemblez les composants individuels dans l’ordre suivant:

- Placez votre appareil sur une surface plane, propre et sèche pour obtenir des mesures précises.

Les recommandations de sécurité suivantes doivent être observées lors du raccordement de la balance:

La balance ne doit être connectée à la prise d'alimentation secteur qu'avec l'adaptateur secteur fourni.

Avant de brancher l’adaptateur secteur sur la prise secteur, vérifiez que la tension de fonctionnement indiquée sur celui-ci est conforme à la tension secteur locale.

Si la tension de fonctionnement diffère de la tension du secteur, l'adaptateur secteur ne doit pas être branché sur la prise secteur et contactez le service clientèle.

Placement de la balance

L'emplacement dans lequel la balance est placée est très important pour que la balance fonctionne à son plein potentiel.

Certaines conditions peuvent affecter les capacités de la balance, telles que: la présence de flux d'air, les variations de température et la lumière directe du soleil.

Veuillez suivre les recommandations ci-dessous pour choisir un emplacement pour placer votre balance.

- Placez la balance sur une base horizontale solide, ferme et de préférence résistante aux vibrations.

- Assurez-vous que l'appareil de pesage ne peut être ni secoué ni renversé

- Protection contre le rayonnement solaire direct

- Évitez les courants d'air et les fluctuations de température excessives

- Évitez de placer la balance près ou sur une surface magnétique.

Description de l'indicateur

Descriptions clés

1.ON / OFF: allume / éteint la balance.

2.HOLD: Appuyez sur cette touche pour enregistrer la valeur de pesée.

3. UNITÉ: Sélectionnez les unités de pesée: kg / lb / oz / lb: oz

4.ZERO: (pour TARE) Cette touche est une fonction «Zéro» si la charge est inférieure à 10% de la capacité totale ou une valeur négative, et la fonction de tare est comprise entre 10% et sa capacité maximale.

La fonction de tare est multiple, mais le poids total avant et après la tare doit être inférieur à sa capacité totale.

5.IMPRESSION: Appuyez une fois sur et envoyez les informations de poids une fois.

6.Foot: avec les mêmes fonctions que la touche ZERO.

Paramètres de fonction

Veuillez consulter notre site Web à l'adresse http://lwmeasurements.com pour des démonstrations pratiques de l'utilisation des applications.

Réglages

- Appuyez sur la touche HOLD et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche ON / OFF pour allumer la balance. L'écran affiche A-ON ou A-OFF. Appuyez sur la touche ZERO pour l'activer ou la désactiver (ON signifie que la fonction d'extinction automatique est activée, OFF signifie fonction de mise hors tension désactivée).

- Appuyez sur la touche UNIT, l'écran affichera L-ON ou L-OFF, appuyez sur la touche ZERO pour activer ou désactiver (ON signifie que la fonction de rétroéclairage automatique est activée, OFF signifie que la fonction de rétroéclairage automatique est inactive).

- Appuyez sur la touche UNIT, l'écran affichera P-XX. Appuyez sur la touche ZERO pour sélectionner OFF, key, con et Stb. (OFF signifie que la fonction RS232 est inactive, KEY signifie que les données sont émises en appuyant sur la touche PRINT. Con signifie que les données seront émises en continu. Stb signifie que les données seront émises lorsque la lecture est stable).

- Appuyez sur la touche UNIT, l'écran affichera J-ON ou J-OFF, appuyez sur la touche ZERO pour sélectionner ON ou OFF. (ON signifie affichage du zéro lors de la mise sous tension, OFF indique le poids placé lors de la mise sous tension).

- Appuyez sur la touche UNIT, l'écran affichera F-Nor, F-PEA ou F-Ani. Appuyez sur la touche ZERO pour sélectionner Nor ou PEA ou Ani. (Nor signifie également que la fonction de pesage normale est activée. PEA signifie que la fonction de maintien du pic est activée. Ani signifie que la fonction de pesée des animaux est activée (déconseillé sur ou autour de la préparation des aliments).

- Appuyez sur la touche UNIT, l'écran affichera N-dsp ou N-Ind. Appuyez sur la touche ZERO pour sélectionner dsp ou Ind. (Dsp signifie qu’il peut s’afficher de manière synchrone comme afficheur d’un autre indicateur via la prise RS232. Ind signifie qu’il s’agit uniquement d’un indicateur de la balance).

- Appuyez sur la touche UNIT, l'écran affichera Kd 50 ou Kd 100 ou Kd 200 ou Kd400. (Appuyez sur la touche ZERO pour sélectionner la plage anti-choc à l'échelle animale parmi 50, 100, 200 ou 400)

- Appuyez sur la touche UNIT, l'écran affichera Fd 0.5 ou Fd 3 ou Fd 5 ou Fd 10. (Appuyez sur la touche ZERO pour sélectionner la plage de filtres à l'échelle animale entre 0.5, 3, 5, 10)

- Appuyez sur la touche UNIT, l'écran montrera Ft 1 ou Ft 2 ou Ft 3 ou Ft 4. (Appuyez sur la touche ZERO pour sélectionner le temps de filtrage à l'échelle de l'animal parmi 1,2,3 4)

REMARQUE: Kd, Fd Ft ne fonctionne qu'en mode F-Ani.

Mode de maintien de crête:

- 1.Dans le réglage de fonction 5, si vous choisissez F-PEA, cela signifie que la fonction de pesée maximale est activée.

- 2.Avant de peser, veuillez appuyer sur la touche HOLD.

Fonction Hold

- Placez l'article sur le plateau de la balance.

- Attendez que le poids stable soit affiché.

- Appuyez sur la touche HOLD. L'indicateur de maintien «» s'allume.

- Retirez l’article du plateau de la balance, le poids de l’article restera affiché.

Maintenant, vous pouvez également sélectionner des unités en appuyant sur la touche UNIT.

- Quit fonction HOLD: une fois qu'un article est pesé et que la fonction hold est activée, vous souhaitez quitter la fonction HOLD, appuyez à nouveau sur la touche HOLD pour annuler l'indicateur “̥“ hold et ramener la balance en mode de pesée.

| RS232 Interface de données |  |  |
| --- | --- | --- |
| Connector: DB9 |  |  |  |  |  |
| BALANCE |  |  | PC |  |  |
| RXD | 2 |  |  | 2 | RXD |  |
| TXD | 3 |  |  | 3 | TXD |  |
| GND | 5 |  |  | 5 | GND |  |
| Transmissions Settings |  |  |  |  |
| Mode: Simplex Asynchronous Serial |  | Baud Rate: 9600 |
| Data Bit: 8 |  |  |  |  | Parity Bit: None |
| Stop Bit: 1 |  |  |  |  | Data Format: ASCII |
| 3. Transmission Information Format： 20 Byte ，blank=20H |
| 1~2 |  | 3 |  | 4~13 |  | 14~18 |
| ‘W: ’ |  | P |  | DATA |  | UNIT |
| W: |  |  | Start of Data Transmission=57H+3AH |
| P : |  |  | Polarity ‘+’ = 2BH = Positive | ‘-’ = 2DH =Negative |
| DATA: | ‘ 12.345’= 20H+20H+20H+20H+31H+32H+2EH+33H+34H+35H |
| UNIT: | ‘g’ |  | =67H+20H+20H+20H+20H |
|  | ‘oz ’ |  | =6FH+7AH+20H+20H+20H |
|  | ‘lb’ |  | =6CH+62H+20H+20H+20H |
|  | ‘dwt’ |  | =64H+77H+74H+20H+20H |
|  | ‘ozt ’ |  | =6FH+7AH+74H+20H+20H |
|  | ‘ct ’ |  | =63H+74H+20H+20H+20H |
|  | ‘tl.T’ |  | =74H+6CH+2EH+54H+20H |
|  | ‘tl.H’ |  | =74H+6CH+2EH+48H+20H |
|  | ‘tl.J ’ |  | =74H+6CH+2EH+4AH+20H |
|  | ‘GN’ |  | =47H+4EH+20H+20H+20H |
|  | ‘dr’ |  | =64H+72H+20H+20H+20H |
|  | ‘MM’ |  | =4DH+4DH+20H+20H+20H |
|  | ‘tola’ |  | =74H+6FH+6CH+61H+20H |
|  | ‘gsm’ |  | =67H+73H+6DH+20H+20H |
|  | ‘T/A/R’ |  | =54H+2FH+41H+2FH+52H |
|  | ‘T/M/R’ | =54H+2FH+4DH+2FH+52H |
|  | ‘pcs’ |  | =50H+43H+53H+20H+20H |
| CR: |  |  |  | = 0DH |  |  |
| LF: |  |  |  | = 0AH |  |  |

Étalonnage

Utilisation d'un poids d'étalonnage externe

L'étalonnage est effectué au moment de sa fabrication.

Ne ré-étalonnez pas à moins que la balance ne pèse pas correctement.

- Appuyez sur la touche ZERO et maintenez-la enfoncée, appuyez ensuite sur ON / OFF, l'écran affichera «CAPU =», appuyez deux fois sur la touche HOLD, l'écran affichera CALU =, appuyez sur la touche UNIT pour sélectionner l'unité de calibrage kg ou lb, elle aura un petit triangle sur la droite pour indiquer kg ou lb, appuyez sur la touche HOLD pour confirmer la sélection.

- Appuyez à nouveau sur la touche HOLD, l'écran affichera CAL, puis appuyez sur la touche UNIT pour définir le poids de calibrage. Appuyez sur la touche UNIT pour déplacer le chiffre du flash vers la droite, puis appuyez sur la touche ZERO pour augmenter le chiffre du flash, appuyez sur la touche HOLD pour confirmer la sélection (le poids de calibrage doit être supérieur à 2/3 de la pleine capacité), il affichera CAL.

- Appuyez sur PRINT, les valeurs CAL et AD seront affichées.

- Appuyez sur la touche UNIT, l'écran affichera le poids de calibrage du flash, placez le poids indiqué sur la plate-forme, appuyez sur la touche UNIT lorsque le voyant stable s'allume, l'écran affiche «------», puis la valeur AD. Redémarrez la balance et l'étalonnage est terminé.

- Allumez la balance, placez le poids testé pour vérifier s'il est correct. Sinon, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

Maintenance & Service

La machine de pesage doit être soigneusement traitée et nettoyée régulièrement. C'est un instrument de précision.

Pour les travaux d'entretien, la balance doit être déconnectée de l'alimentation électrique (retirer la fiche de l'adaptateur d'alimentation de la prise). Assurez-vous également que la balance ne peut pas être reliée à l'alimentation électrique pendant le travail par un tiers.

Assurez-vous qu'aucun liquide ne se déverse dans l'échelle pendant que vous effectuez des travaux de maintenance. Si du liquide est renversé sur la balance, il doit être inspecté par un technicien de service.

Effectuer régulièrement l'entretien du plateau de pesage et du support de pesage en enlevant toute saleté ou poussière sous le plateau de pesage et sur le carter de pesage. Utilisez une brosse douce ou un chiffon doux et non pelucheux, humidifié avec une solution savonneuse douce.

Ne jamais utiliser de solvants, d'acides, d'alcalis, de diluants de peinture, de poudres à récurer ou d'autres produits chimiques agressifs ou corrosifs pour le nettoyage; ces substances peuvent endommager les surfaces du carter d'échelle.

Transport & Entreposage

Votre appareil de pesage est un instrument de précision, traitez-le avec précaution. Évitez les secousses, les chocs graves et les vibrations pendant le transport. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fluctuations de température marquées pendant le transport et que la machine de pesage ne devienne pas humide (condensation).

Si vous souhaitez retirer la machine de pesage pendant une période prolongée, débranchez-la du l'alimentation en électricité, nettoyez-le soigneusement (voir entretien & service) et rangez-le dans un endroit satisfaisant aux conditions suivantes:

-  Pas de secousses violentes, pas de vibrations

-  Fluctuations de température minimales

-  Pas de rayonnement solaire direct

-  Humidité minimale

Garantie

Les produits sont sous garantie contre les défauts d’usine pour une période de deux (2) ans à compter de la date d’expédition.

Pour les clients dans les 48 États inférieurs des États-Unis continentaux.

LW Measurements paiera l'effrayeur dans les deux sens pendant les 30 premiers jours suivant l'achat. Au bout de 30 jours, le client est responsable de l'expédition du produit.

Une fois le produit reçu, nous l'inspecterons et, si nécessaire, nous réparerons ou remplacerons le produit et le renverrons au client à nos frais.

Toute nouvelle balance renvoyée sous garantie doit être correctement emballée dans son emballage d'origine. S'ils ne sont pas correctement emballés dans la boîte d'origine, le client prend en charge les frais d'expédition. Si nous déterminons qu’il ya un défaut d’usine, nous rembourserons les frais d’expédition.

Pour les clients situés en dehors des 48 États les plus bas, y compris le Mexique, le Canada, Porto Rico, Hawaii, Alaska et tous les autres pays, les clients doivent payer pour l'expédition.

Notre garantie ne couvre pas l'utilisation abusive ou la négligence, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés à la batterie ou à l'eau, la surcharge et les fils mâchés ou coupés.

S'il s'avère que le produit a été mal utilisé ou endommagé par le client, LW Measurement n'est pas responsable des frais de retour.

Pour les réclamations au titre de la garantie, veuillez vous rendre en ligne à l'adresse lwmeasurements.com et remplir le formulaire de soumission de la garantie ou appeler votre représentant du service clientèle.

# Text boxes

4

3

2

1

5

Indicateur

Manuel d'utilisation

ON/OFF

HOLD

UNIT

ZERO

PRINT