Pesage professionnel 

Equipment

Balance de pesage intelligente série LSS

LSS Scale

Manuel d'utilisation

Table of Contents

Section                                      Page

Déclaration de conformité                                3

Service client                     			         4

Introduction   				         5

Sécurité 				                   6

Balance de poids				         7

Fonctions					         8

Caractéristiques				         9

Application & Conformité		                  10

Commencer 				                  11

Livraison 					       11

Montage & Installation			       12

Options du programme			       13

Paramètres du paramètre 			  14-15

étalonnage					       16

Maintenance & Service 			       17

Transport & Entreposage   		       17

Garantie  					       18

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité pour appareils avec marquage CE

Nous déclarons par la présente que le produit auquel cette déclaration se réfère est conforme aux normes suivantes.

Balance électronique: WPB - Balances haute résolution

| Modèle USA | Modèle britannique (Europe) |
| --- | --- |
| LSS 200 |  |
| LSS 400 |  |

| Mark applied | EU Directive | Standards |
| --- | --- | --- |
|  | 2004/108/EC | EN 61326-1: 2006 |

Signature:

Boon Lim, R & D Manager

Date: 14. 11. 2012

LW Measurements LLC, 620 Carlson Court, Rohnert Park, CA 94928

Service Client

USA

LW Measurements LLC

620 Carlson Court

Rohnert Park, CA 94928

USA

Tel: (707) 542-2185

FAX:  (707) 542-3285

http://lwmeasurements.com

EUROPE

LW Measurements Europe Ltd

Chalkwell Park House 700, chemin London

Westcliff-on-Sea Essex SS0 9HQ

Royaume-Uni

Tel: 01702-476700

Fax: 01702-477380

http://lwmeasurements.com

Introduction

Ce que vous devez savoir sur ce mode d’emploi:

Les produits Tree® Professional Pesing Equipment sont simples à utiliser.

Néanmoins, vous devez lire l'intégralité de ce manuel d'utilisation afin de pouvoir utiliser au mieux tout le potentiel et les diverses possibilités de la balance dans votre travail quotidien.

Ce mode d’emploi contient des indications sous forme de pictogrammes et de schémas de clavier qui devraient vous aider à trouver les informations requises:

Pour l’étiquetage des dangers potentiels et des conseils, voir Sécurité ci-dessous.

Sécurité

Représentations et symboles

Les instructions importantes, qui impliquent la sécurité, sont mises en surbrillance avec la marque appropriée:

Recommandations de sécurité 

Lors de l'utilisation de l'équipement de pesage dans un environnement présentant des exigences de sécurité accrues, il convient d'observer les règlements correspondants. 

L'échelle de pesage ne peut être utilisée qu'avec l'adaptateur d'alimentation fourni. 
avant de raccorder l'alimentation adaptateur à l'échelle, l'utilisateur doit s'assurer que la tension de fonctionnement indiquée sur l'adaptateur d'alimentation est conforme à la tension secteur. 
Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service à la clientèle à l'adresse ci-dessus. 

Si l'adaptateur secteur ou son câble est endommagé, l'échelle de pesage doit Débranchez immédiatement de l'alimentation électrique (débranchez l'adaptateur secteur). 

S'il doit y avoir une raison quelconque de croire qu'il n'est plus sécuritaire de faire fonctionner l'échelle, il doit être immédiatement débranché de l'alimentation électrique (adaptateur secteur) et protégé contre tout fonctionnement involontaire. 

En effectuant des travaux de maintenance, il est nécessaire de suivre les recommandations énoncées dans la maintenance et l'entretien. 

L'échelle de pesage ne doit pas être exploitée dans une zone sujette à des risques d'explosion. 

Care doit être prise lors du pesage de liquides afin de s'assurer qu'aucun liquide n'est versé à l'intérieur de l'échelle ou dans les connexions à l'arrière de l'équipement ou de l'adaptateur secteur. Si du liquide est renversé sur la balance, il doit être débranché immédiatement de l'alimentation électrique principale (adaptateur secteur). 

L'échelle de pesage peut être exploitée après avoir été inspectée par un technicien de service. 

Ces instructions d'utilisation doivent être lues par chaque utilisateur et devrait être facilement accessible sur le lieu de travail en tout temps.

Balance de poids

Construction et fonctions

La balance comprend les pièces suivantes:

- Corps de balance (1)

- Le plateau d'échelle (2)

- Indicateur (3)

- Les adaptateurs (4)

- Manuel d'utilisation

Figure;

votre échelle

4

Fonctions

La série HRB est une balance de précision électronique de haute qualité avec fonction de comptage et les spécifications suivantes

| Numéro de modèle | Capacité |  | L'obtention du diplôme |  | Taille du plateau de pesée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSS 200 | 200lb |  | 0.05lb |  |  |
| LSS 400 | 400lb |  | 0.1lb |  |  |
| Plat | 14 x 16 inch/355mmx405mm |
| Poids net / brut |  |  | 2.8 kg/4.2 kg |  |
| Paquet |  |  | 5 Units in one box: 640x560x485 (mm3) |
| (Carton standard) |  |  | 530x450x115 (mm3) |
| Paquet |  |
| (Carton principal) |  |  |
| Exploitation temporaire. |  |  | 15-30℃ (62-90℉) |
|  | 6 x AA dry cells(not included) or AC/DC |
| Source d'énergie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adapter: 9V / 400mA |

Caractéristiques

- Auto shut off (selectable)

- Auto zero tracking

- Large LCD

- Large square weighing pan

- AC Power

- Hold function

- Auto calibration (AnyCal Software)

- Auto backlight (selectable)

Détails de votre balance

Application & Conformité

Les instructions suivantes expliquent comment utiliser correctement l’échelle de poids:

La balance ne doit être utilisée que pour peser des matières solides et des liquides placés dans des récipients sécurisés.

La charge maximale de la balance ne doit jamais être dépassée sous peine d'endommager la balance.

Lors de l'utilisation de la balance en combinaison avec d'autres appareils ainsi qu'avec des appareils d'autres fabricants, il convient de respecter les réglementations appropriées pour une utilisation en toute sécurité des accessoires correspondants et leur application conformément aux instructions.

La balance a été fabriquée et testée conformément aux normes et recommandations précisées dans la déclaration de conformité.

L’adaptateur secteur fourni avec la balance est conforme à la classe de protection électrique appropriée.

Ce qui suit s'applique à la série LSS

Source de courant:

Adaptateur 9v / 400mA (optionnel)

Conditions ambiantes admissibles

Température: 5 ° C - 40 ° C

Humidité relative: de 25% à 85%, sans condensation

Si vous avez des questions sur les données techniques ou si vous souhaitez des informations techniques détaillées sur votre balance, veuillez contacter votre représentant technique.

Commencer

L'échelle est emballée dans un carton respectueux de l'environnement, qui fournit une protection optimale pour l'équilibre pendant le transport. 

Nous vous suggérons de conserver l'emballage d'origine afin d'éviter tout dommage si vous expédiez ou transportez l'échelle à un emplacement différent. Il est également le meilleur moyen de le garder dans les meilleures conditions si elle ne sera pas utilisée pendant une longue période de temps. 

Afin d'éviter les dommages, veuillez suivre les instructions fournies ci-dessous, lors du déballage de la balance:

Uéballer soigneusement la balance.

Lorsque les températures extérieures sont très basses, la balance doit être stockée pendant quelques heures et conservée dans sa boîte dans une pièce sèche à température normale, de sorte qu'aucune condensation ne s'installe sur l'appareil lors de l'ouverture de la boîte.

Vérifier la balance immédiatement après le déballage pour tout dommage visuel externe. S'il y a des dommages sur l'échelle, contactez immédiatement le service à la clientèle.

Si l'échelle ne doit pas être utilisée immédiatement après l'achat, elle doit être stockée dans un endroit sec où les fluctuations de température sont faibles. (Référence PG.).

Lisez ces instructions d'utilisation avant de travailler avec l'appareil et faites attention aux recommandations de sécurité (référence sécurité p. 6).

Livraison

Inspectez immédiatement la livraison pour l'intégralité du déballage de tous les composants.

Check-list pour une livraison complète

Composant livré présent oui/non

Corps de l'unité de pesée

Plateau de pesée

Adaptateur secteur

Manuel d'utilisation

Montage & Installation

La balance est livrée partiellement démontée.

Assemblez les composants individuels dans l’ordre suivant:

- Placez votre appareil sur une surface plane, propre et sèche pour obtenir des mesures précises.

- Placez le plateau en plastique sur le dessus de la balance, le côté plat vers le haut, de manière à ce qu'il repose fermement sur la machine avec les quatre «pattes» insérées dans les quatre réceptacles correspondants.

- Placez le plateau en acier inoxydable sur le plateau en plastique avec le côté plat vers le haut.

Connexion de l'adaptateur secteur

Les recommandations de sécurité suivantes doivent être observées lors du raccordement de la balance:

La balance ne doit être connectée à la prise d'alimentation secteur qu'avec l'adaptateur secteur fourni.

Avant de brancher l’adaptateur secteur sur la prise secteur, vérifiez que la tension de fonctionnement indiquée sur celui-ci est conforme à la tension secteur locale.

Si la tension de fonctionnement diffère de la tension du secteur, l'adaptateur secteur ne doit pas être branché sur la prise secteur et contactez le service clientèle.

Placement de la balance

L'emplacement dans lequel la balance est placée est très important pour que la balance fonctionne à son plein potentiel.

Certaines conditions peuvent affecter les capacités de la balance, telles que: la présence de flux d'air, les variations de température et la lumière directe du soleil.

Veuillez suivre les recommandations ci-dessous pour choisir un emplacement pour placer votre balance.

- Placez la balance sur une base horizontale solide, ferme et de préférence résistante aux vibrations.

- Assurez-vous que l'appareil de pesage ne peut être ni secoué ni renversé

- Protection contre le rayonnement solaire direct

- Évitez les courants d'air et les fluctuations de température excessives

- Évitez de placer la balance près ou sur une surface magnétique.

Description de l'indicateur

Descriptions clés

1.ON / OFF: Allume / éteint la balance.

2.HOLD: Appuyez sur cette touche pour enregistrer la valeur de pesée.

3. UNITÉ: Sélectionnez les unités de pesée: kg / lb

4.ZERO: Règle ou réajuste la machine dans la position zéro correcte

5.TARE: Soustrait le poids brut du plateau (boîte ou récipient, etc.) au poids de la tare.

Afficher

Indicateur de batterie faible

Unités de pesée

Indicateur de valeur négative

rIndicateur ZERO

Indicateur de maintien

Paramètres du paramètre

HOLD FUNCTION

1) Placez l’article sur la plate-forme de la balance.

2) Attendez que les poids soient affichés.

3) Appuyez sur la touche HOLD.

L'indicateur de maintien «» s'allume.

4) Retirez l’article de la plate-forme de la balance.

La lecture du poids de l’article reste affichée à l’écran.

Vous pouvez maintenant également convertir cette valeur en d’autres mesures (lb / kg) en appuyant sur la touche UNIT.

5) quitter la fonction de maintien: une fois qu'un article est pesé et que la fonction de maintien est activée;

Si vous souhaitez quitter la fonction de maintien, appuyez à nouveau sur la touche HOLD pour annuler l’indicateur de maintien «» et ramener la balance en mode de pesée.

PESÉE

Avant de peser;

Dans la mesure du possible, laissez la balance se réchauffer pendant plusieurs secondes après sa mise sous tension, afin qu'elle fonctionne correctement et avec précision.

Messages d'erreur

Surcharge EEEE

Batterie faible

Err-Z Dépasse la plage de piste zéro lors de la mise sous tension

Err-S La balance est instable lors de la mise sous tension

Err-C Oubli de saisir le poids d'étalonnage lors de l'étalonnage ou de la valeur AD

est trop bas.

Procédures de pesée

1. Appuyez sur ON / OFF pour allumer la balance.

À la mise sous tension, tous les segments de l'écran apparaissent pendant quelques secondes et «0» apparaît à l'écran.

2.Sélectionnez l'unité de pesage avec UNIT.

Appuyez sur UNIT pour sélectionner une unité de pesage “kg”, “lb”.

Une fois que l'unité a été sélectionnée, l'unité sélectionnée sera affichée à côté de la valeur de poids.

3.Démarrez la pesée - si vous n'utilisez pas de récipient pour la pesée: vérifiez que la lecture est “0”, sinon appuyez sur ZERO pour afficher “0”.

Placez l'article à peser sur la plate-forme.

- Commencez à peser - si vous utilisez un conteneur pour le pesage: Placez un conteneur vide sur la plate-forme.

Attendez que la pesée de stabilité soit affichée et appuyez sur TARE.

Placez les articles à peser dans le récipient.

étalonnage

Lorsque l'étalonnage est en cours - L'étalonnage n'est presque jamais nécessaire.

Si la balance est imprécise, un calibrage peut être souhaité lors de la configuration initiale de la balance, ou si la balance est déplacée à une altitude différente ou par gravitation.

Cela est nécessaire car le poids d'une masse à un endroit donné n'est pas nécessairement le même à un autre endroit.

De plus, avec le temps et l'utilisation, des écarts mécaniques peuvent se produire.

- Comment calibrer

- Remarque: la valeur d'étalonnage doit être supérieure aux 2/3 de la valeur de capacité que vous avez définie.

Appuyez sur la touche ZERO et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche ON / OFF pour allumer la balance. L'écran affichera XXX.XX kg.

Appuyez sur la touche UNIT pour sélectionner l'unité entre kg et lb, appuyez sur HOLD pour déplacer le chiffre du flash vers la droite, appuyez sur la touche ZERO pour augmenter le chiffre du flash.

Appuyez sur la touche TARE, l’affichage indiquera les valeurs CAL et AD.

Appuyez sur la touche UNIT, l’affichage indiquera le poids de calibrage clignoté.

Placez le poids affiché, puis appuyez sur la touche UNIT. L’affichage indique ------ puis la valeur AD.

Enlevez le poids de calibrage puis éteignez la balance.

L'étalonnage est terminé.

Si l'étalonnage est incorrect à plusieurs reprises, alors:

1.Remplacez les piles

2. Essayez une surface plus stable ou un emplacement exempt de vibrations et d'interférences.

Maintenance et service

La machine de pesage doit être soigneusement traitée et nettoyée régulièrement. C'est un instrument de précision.

Pour les travaux d'entretien, la balance doit être déconnectée de l'alimentation électrique (retirer la fiche de l'adaptateur d'alimentation de la prise). Assurez-vous également que la balance ne peut pas être reliée à l'alimentation électrique pendant le travail par un tiers.

Assurez-vous qu'aucun liquide ne se déverse dans l'échelle pendant que vous effectuez des travaux de maintenance. Si du liquide est renversé sur la balance, il doit être inspecté par un technicien de service.

Effectuer régulièrement l'entretien du plateau de pesage et du support de pesage en enlevant toute saleté ou poussière sous le plateau de pesage et sur le carter de pesage. Utilisez une brosse douce ou un chiffon doux et non pelucheux, humidifié avec une solution savonneuse douce.

Ne jamais utiliser de solvants, d'acides, d'alcalis, de diluants de peinture, de poudres à récurer ou d'autres produits chimiques agressifs ou corrosifs pour le nettoyage; ces substances peuvent endommager les surfaces du carter d'échelle.

Transport & Entreposage

Votre appareil de pesage est un instrument de précision, traitez-le avec précaution. Évitez les secousses, les chocs graves et les vibrations pendant le transport. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fluctuations de température marquées pendant le transport et que la machine de pesage ne devienne pas humide (condensation).

Si vous souhaitez retirer la machine de pesage pendant une période prolongée, débranchez-la du l'alimentation en électricité, nettoyez-le soigneusement (voir entretien & service) et rangez-le dans un endroit satisfaisant aux conditions suivantes:

-  Pas de secousses violentes, pas de vibrations

-  Fluctuations de température minimales

-  Pas de rayonnement solaire direct

-  Humidité minimale

Garantie

Les produits sont sous garantie contre les défauts d’usine pour une période de deux (2) ans à compter de la date d’expédition.

Pour les clients dans les 48 États inférieurs des États-Unis continentaux.

LW Measurements paiera l'effrayeur dans les deux sens pendant les 30 premiers jours suivant l'achat. Au bout de 30 jours, le client est responsable de l'expédition du produit.

Une fois le produit reçu, nous l'inspecterons et, si nécessaire, nous réparerons ou remplacerons le produit et le renverrons au client à nos frais.

Toute nouvelle balance renvoyée sous garantie doit être correctement emballée dans son emballage d'origine. S'ils ne sont pas correctement emballés dans la boîte d'origine, le client prend en charge les frais d'expédition. Si nous déterminons qu’il ya un défaut d’usine, nous rembourserons les frais d’expédition.

Pour les clients situés en dehors des 48 États les plus bas, y compris le Mexique, le Canada, Porto Rico, Hawaii, Alaska et tous les autres pays, les clients doivent payer pour l'expédition.

Notre garantie ne couvre pas l'utilisation abusive ou la négligence, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés à la batterie ou à l'eau, la surcharge et les fils mâchés ou coupés.

S'il s'avère que le produit a été mal utilisé ou endommagé par le client, LW Measurement n'est pas responsable des frais de retour.

Pour les réclamations au titre de la garantie, veuillez vous rendre en ligne à l'adresse lwmeasurements.com et remplir le formulaire de soumission de la garantie ou appeler votre représentant du service clientèle.

# Text boxes

3

2

1