Professionelles Wiegen

Ausrüstung

Zertifizierungsnummer C0338167-01

Tischwaage der PIZA-Serie

pisa.			pisa.

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt Seite

Konformitätserklärung                                      3

Kundendienst 				         4

Einführung					         5

Sicherheit					         6

Gewichtsskala                                                   7

Funktionen					         8

Eigenschaften				         9

Anwendung & Konformität			       10

Fertig machen				       11

Lieferung 				                  11

Montage & Installation			       12

Anzeige Beschreibung                                    13

Funktionseinstellungen 			       14

Funktion halten				       15

RS232					       16

Kalibrierung					       17

Wartungsservice 			                  18

Transport & Lagerung			       18

Garantie					       19

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Kennzeichnung

Hiermit erklären wir, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht.

Elektronische Waage:	WPB - Hochauflösende Waagen

| USA-Modell | UK (Europa) -Modell |
| --- | --- |
| pisa. |  |
| pisa. |  |

| Markiert | EU-Richtlinie | normen |
| --- | --- | --- |
|  | 2004/108 / EG | EN 61326-1: 2006 |

Unterschrift:

Boon Lim, F & E-Manager

Datum: 14. 11. 2012

"messungen llc, 620 carlson gericht, rohnert park, ca 94928

Kundendienst

Vereinigte Staaten von Amerika

"messungen llc

620 carlson gericht

Rohnert Park, CA 94928

Vereinigte Staaten von Amerika

tel.: (707) 542-2185

FAX:  (707) 542-3285

http://lwmeasurements.com

EUROPA

"messungen europe ltd.

Chalkwell Park House 700 London Road

das westcliff auf see, essex ss0 9hq

Großbritannien

tel.: 01702-476700

Das Fax: 01702-477380

http://lwmeasurements.com

Einführung

Was Sie über diese Bedienungsanleitung wissen sollten:

Die Produkte von Tree® Professional Wägetechnik sind einfach zu bedienen.

Trotzdem sollten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durchlesen, um das volle Potenzial und die vielfältigen Möglichkeiten der Waage in Ihrer täglichen Arbeit optimal nutzen zu können.

Diese Bedienungsanleitung enthält Anleitungen in Form von Piktogrammen und Tastaturdiagrammen, die Ihnen helfen sollen, die erforderlichen Informationen zu finden:

Informationen zur Kennzeichnung potenzieller Gefahren und Hinweise finden Sie im Folgenden unter Sicherheit.

Sicherheit

Darstellungen und Symbole

Wichtige Anweisungen, die Sicherheit betreffen, sind mit der entsprechenden Markierung gekennzeichnet:

Sicherheitsempfehlungen

Beim Einsatz des Wägesystems in Umgebungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten.

Die Waage darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

Vor dem Anschluss des Netzadapters an die Waage muss der Benutzer sicherstellen, dass die auf dem Netzadapter angegebene Betriebsspannung der Netzspannung entspricht.

Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den oben angegebenen Kundendienst.

Wenn das Netzteil oder sein Kabel beschädigt ist, muss die Waage sofort von der Stromversorgung getrennt werden (ziehen Sie das Netzteil heraus).

Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass der Betrieb der Waage nicht mehr sicher ist, muss sie sofort von der Stromversorgung getrennt werden (Netzteil abziehen) und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden.

Bei der Durchführung von Wartungsarbeiten müssen die in Wartung und Instandhaltung enthaltenen Empfehlungen befolgt werden.

Die Waage darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.

Beim Abwägen von Flüssigkeiten muss darauf geachtet werden, dass keine Flüssigkeit in das Innere der Waage oder in Anschlüsse an der Rückseite des Geräts oder des Netzteils gelangt.Wenn Flüssigkeit auf der Waage verschüttet wird, muss sie sofort vom Stromnetz getrennt werden (Netzadapter herausziehen).

Die Waage kann nach der ersten Überprüfung durch einen Servicetechniker betrieben werden.

Diese Bedienungsanleitung muss von jedem Benutzer gelesen werden und muss jederzeit am Arbeitsplatz leicht zugänglich sein.

Diese Waage dient zum Wiegen von essbaren Gegenständen, nicht verderblichen Gegenständen und Tieren.Die Waage muss ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden, wenn sie für mehr als einen der oben genannten Zwecke verwendet wird.

Gewichtsskala

Aufbau & Funktionen

Die Waage besteht aus folgenden Teilen:

- Waage Körper (1)

- Die Waagschale (2)

- Fußschalter (3)

- Anzeige (4)

- Die Adapter (5)

- Benutzerhandbuch

Zahl;Ihre Waage

4

3

2

1

5

Funktionen

Bei der PIZA-Serie handelt es sich um hochwertige elektronische Präzisionswaagen mit Zählfunktion und den folgenden Spezifikationen

| Modell-Nr | Kapazität |  | Abschluss |  | Plattengröße |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pisa. | 12. lb |  | 0,002 lb |  | 12.2 x 12.5 in |
|  |  |  |  |  | 320 x 310 mm |
| pisa. | 25 Pfund |  | 0,005 lb |  | 12.2 x 12.5 in |
|  |  |  |  |  | 320 x 310 mm |
| Netto- / Bruttogewicht |  |  | 5,6 kg (12,4 lb) / 6,4 kg (14,1 lb) l |  |  |
| Paket |  |  | 1 Einheit in einer Box |  |  |
| (Standardkarton) |  |  | 508 x 370 x 140 mm / 20 x 14,6 x 5,5 Zoll |  |  |
| Paket | 4 Einheiten in einer Box |  |  |  |  |
| (Umkarton) |  | 525 x 610 x 393 mm / 20,6 x 24 x 15,5 Zoll |  |  |  |
| Betriebstemperatur. |  |  | 0-40℃ (32-104℉) |  |  |
|  | 6 x AA-Trockenzellen (nicht enthalten) oder AC / DC |  |  |  |  |
| Energiequelle |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400ma 9v adapter: / |  |  |

Eigenschaften

- Automatisches Abschalten (wählbar)

- Automatische Nullpunktverfolgung

- Großes LCD

- Große Wiegeplatte

- Wechselstrom

- Piepser

- Fußschalter

- Autokalibrierung (AnyCal Software)

- Automatische Hintergrundbeleuchtung (wählbar)

Details Ihrer Waage

Anwendung & Konformität

Im Folgenden finden Sie Anweisungen zur korrekten Verwendung der Waage:

Die Waage darf nur zum Wiegen von Feststoffen und von in sichere Behälter abgefüllten Flüssigkeiten verwendet werden.

Die maximale Traglast der Waage darf niemals überschritten werden, da sonst die Waage beschädigt werden kann.

Bei der Verwendung der Waage in Kombination mit anderen Geräten sowie mit Geräten anderer Hersteller sind die einschlägigen Vorschriften für den sicheren Einsatz der jeweiligen Anbaugeräte und deren bestimmungsgemäße Verwendung zu beachten.

Die Waage wurde gemäß den in der Konformitätserklärung aufgeführten Normen und Empfehlungen hergestellt und geprüft.

Das für die Waage mitgelieferte Netzteil entspricht der entsprechenden elektrischen Schutzklasse.

Folgendes gilt für die PIZA-Serie

Netzteil:

Adapter 9 V / 400 mA (optional)

Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur: 0 ° C - 40 ° C

Relative Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend

Wenn Sie Fragen zu den technischen Daten haben oder detaillierte technische Informationen zu Ihrer Waage benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Technischen Vertreter.

Fertig machen

Die Waage ist in einem umweltfreundlichen Karton verpackt, der die Waage beim Transport optimal schützt.

Wir empfehlen, die Originalverpackung aufzubewahren, um Schäden zu vermeiden, wenn Sie die Waage an einen anderen Ort transportieren oder transportieren.Dies ist auch der beste Weg, um es unter den besten Bedingungen zu halten, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Befolgen Sie beim Auspacken der Waage bitte die folgenden Anweisungen, um Beschädigungen zu vermeiden:

- Packen Sie die Waage vorsichtig aus.

- Wenn die Außentemperaturen sehr niedrig sind, sollte die Waage einige Stunden lang in einem trockenen Raum bei normaler Temperatur aufbewahrt werden, damit sich beim Öffnen der Box keine Kondensation auf dem Gerät bildet.

- Überprüfen Sie die Waage sofort nach dem Auspacken auf äußerlich sichtbare Schäden.Wenn die Waage beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.

- Wenn die Waage nicht sofort nach dem Kauf verwendet werden soll, sollte sie an einem trockenen Ort mit geringen Temperaturschwankungen gelagert werden.(Referenz Seite 18)

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten, und beachten Sie die Sicherheitsempfehlungen (Referenz Sicherheit, S. 6).

Lieferung

Überprüfen Sie die Lieferung sofort beim Auspacken aller Komponenten auf Vollständigkeit.

Checkliste für die vollständige Lieferung

Gelieferte Komponente vorhanden ja / nein

Wiegeeinheit Körper

Wiegeplatte

Netzteil

Fußschalter

Indikator

Benutzerhandbuch

Montage & Installation

Die Waage wird teilweise demontiert ausgeliefert.Montieren Sie die einzelnen Komponenten in folgender Reihenfolge:

- Stellen Sie Ihre Maschine auf eine ebene, saubere und trockene Oberfläche, um genaue Messwerte zu erhalten.

Anschließen des Netzteils

Beim Anschließen der Waage sind folgende Sicherheitsempfehlungen zu beachten:

Die Waage sollte nur mit dem mitgelieferten Netzteil an die Steckdose angeschlossen werden.Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils an die Steckdose, dass die auf dem Netzteil angegebene Betriebsspannung der örtlichen Netzspannung entspricht.

Wenn die Betriebsspannung nicht der Netzspannung entspricht, darf das Netzteil nicht an die Steckdose angeschlossen werden und der Kundendienst verständigt werden.

Platzierung der Skala

Der Ort, an dem die Waage platziert wird, ist sehr wichtig, damit die Waage ihr volles Potenzial entfalten kann.Bestimmte Bedingungen können sich auf die Fähigkeiten der Waage auswirken, z. B .: Luftströmung, Temperaturschwankungen und direkte Sonneneinstrahlung.Befolgen Sie die nachstehenden Empfehlungen, um einen Standort für Ihre Waage auszuwählen.

- Stellen Sie die Waage auf eine feste, feste und vorzugsweise vibrationssichere, horizontale Unterlage

- Stellen Sie sicher, dass die Waage nicht geschüttelt oder umgestoßen werden kann

- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

- Zugluft und übermäßige Temperaturschwankungen vermeiden

- Stellen Sie die Waage nicht in der Nähe von oder auf magnetischen Oberflächen auf.

Indikatorbeschreibungen

AN AUS

HALT

NULL

EINHEIT

DRUCKEN

Schlüsselbeschreibungen

- EIN / AUS: Schalten Sie die Waage ein / aus.

- HOLD: Drücken Sie diese Taste, um den Wiegewert zu speichern.

- EINHEIT: Wählen Sie die Wiegeeinheiten: kg / lb / oz / lb: oz

- ZERO: (für TARE) Diese Taste ist die Funktion "Zero", wenn die Last unter 10% der vollen Kapazität oder einem negativen Wert liegt und die Tarafunktion zwischen 10% und der vollen Kapazität liegt.Es hat mehrere Tarafunktionen, aber das Gesamtgewicht vor und nach dem Tara muss unter seiner vollen Kapazität liegen.

- DRUCKEN: Einmal drücken und einmal Gewichtsinformationen senden.

- Fußschalter: Mit den gleichen Funktionen wie die ZERO-Taste.

Funktionseinstellungen

Bitte besuchen Sie unsere Website unter http://lwmeasurements.com für praktische Demonstrationen der Anwendungsnutzung.

die Einstellungen

- Halten Sie die HOLD-Taste gedrückt und drücken Sie die ON / OFF-Taste, um die Waage einzuschalten. Auf dem Display wird A-ON oder A-OFF angezeigt. Drücken Sie die ZERO-Taste, um zwischen ON oder OFF zu wählen (ON bedeutet automatische Ausschaltfunktion, AUS bedeutet automatische Stromversorgung) ausschalten inaktivieren).

- Drücken Sie die UNIT-Taste. Auf dem Display wird L-ON oder L-OFF angezeigt. Drücken Sie die ZERO-Taste, um ein oder aus zu wählen (ON bedeutet automatische Hintergrundbeleuchtung, OFF bedeutet automatische Hintergrundbeleuchtung).

- Drücken Sie die UNIT-Taste. Im Display wird P-XX angezeigt.Drücken Sie die ZERO-Taste, um OFF, key, con und Stb auszuwählen.(OFF bedeutet, dass die RS232-Funktion deaktiviert ist, KEY bedeutet, dass die Daten durch Drücken der PRINT-Taste ausgegeben werden. Con bedeutet, dass die Daten kontinuierlich ausgegeben werden. Stb bedeutet, dass die Daten bei stabilem Lesen ausgegeben werden).

- Drücken Sie die UNIT-Taste. Im Display wird J-ON oder J-OFF angezeigt. Drücken Sie die ZERO-Taste, um ON oder OFF zu wählen.(ON bedeutet beim Einschalten Null anzeigen, OFF bedeutet das Gewicht beim Einschalten.)

- Drücken Sie die UNIT-Taste. Auf dem Display wird F-Nor, F-PEA oder F-Ani angezeigt.Drücken Sie die ZERO-Taste, um Nor, PEA oder Ani auszuwählen.(Es bedeutet auch nicht, dass die normale Wägefunktion aktiviert ist. PEA bedeutet, dass die Wägefunktion Peak Hold aktiviert ist. Ani bedeutet, dass die Wägefunktion Tier aktiviert ist (nicht empfohlen bei oder in der Lebensmittelzubereitung).

- Drücken Sie die UNIT-Taste. Auf dem Display wird N-DSP oder N-Ind angezeigt.Drücken Sie die ZERO-Taste, um dsp oder Ind auszuwählen. (Dsp bedeutet, dass es über die RS232-Buchse synchron als Anzeigegerät für eine andere Anzeige angezeigt werden kann. Ind bedeutet, dass es nur eine Anzeige für die Waage ist).

- Drücken Sie die UNIT-Taste. Auf dem Display wird Kd 50 oder Kd 100 oder Kd 200 oder Kd400 angezeigt.(Drücken Sie die ZERO-Taste, um den Anti-Schock-Bereich der Tierwaage zwischen 50, 100, 200 oder 400 zu wählen.)

- Drücken Sie die UNIT-Taste. Auf dem Display wird Fd 0,5 oder Fd 3 oder Fd 5 oder Fd 10 angezeigt. (Drücken Sie die ZERO-Taste, um den Tierkalenfilterbereich zwischen 0,5, 3, 5, 10 auszuwählen.)

- Drücken Sie die UNIT-Taste. Auf dem Display wird Ft 1 oder Ft 2 oder Ft 3 oder Ft 4 angezeigt. (Drücken Sie die ZERO-Taste, um die Filterzeit für die Tierwaage zwischen 1,2,3 4 zu wählen.)

HINWEIS: Kd, Fd Ft funktioniert nur im F-Ani-Modus.

Peak Hold-Modus:

- Wenn Sie in der Funktionseinstellung 5 die Option F-PEA wählen, bedeutet dies, dass die Funktion zum Halten des Spitzenwerts aktiviert ist.

- Vor dem Wiegen drücken Sie bitte die HOLD-Taste.

HOLD FUNKTION

- Legen Sie den Artikel auf die Waagschale.

- Warten Sie, bis das stabile Gewicht angezeigt wird.

- Drücken Sie die HOLD-Taste.Die Halteanzeige „̥“ leuchtet auf.

- Wenn Sie den Artikel von der Waage nehmen, wird der Gewichtswert des Artikels auf dem Display angezeigt.Jetzt können Sie auch Einheiten auswählen, indem Sie die Taste UNIT drücken.

- Beenden der HOLD-Funktion: Wenn ein Artikel gewogen ist und die Hold-Funktion aktiviert ist, möchten Sie die HOLD-Funktion beenden. Drücken Sie die HOLD-Taste erneut, um die Anzeige „̥“ zu löschen und die Waage in den Wägemodus zu schalten.

| RS232-Datenschnittstelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anschluss: DB9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gleichgewicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RXD | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | RXD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TXD | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | TXD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GND | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | GND |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Übertragungseinstellungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modus: Simplex Asynchronous Serial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9600 baud - rate: |  |  |  |
| Datenbit: 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paritätsbit: Keine |  |  |  |
| Stoppbit: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datenformat: ASCII |  |  |  |
| 3. Übertragungsinformationsformat: 20 Byte, Leerzeichen = 20H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1~2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4~13 |  |  |  |  | 14~18 |  |  |  |  |  |  |
| ‘W: ’ |  |  |  |  | P |  |  |  |  | DATEN |  |  |  |  | EINHEIT |  |  |  |  |  |  |
| W: |  |  |  |  |  | Beginn der Datenübertragung = 57H + 3AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P : |  |  |  |  |  | Polarität '+' = 2BH = positiv |  |  |  |  |  |  |  | '-' = 2DH = Negativ |  |  |  |  |  |  |  |
| DATEN: |  | '12,345' = 20H + 20H + 20H + 20H + 31H + 32H + 2EH + 33H + 34H + 35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EINHEIT: |  | ‘g’ |  |  |  |  |  |  | =67H+20H+20H+20H+20H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "oz" |  |  |  |  |  | = 6fh + + + + 20 uhr 20h 7ah 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 'Pfund' |  |  |  |  |  | = 6ch + + + + 20 uhr 20h 62h 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "t" |  |  |  |  |  | =64H+77H+74H+20H+20H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "ozt" |  |  |  |  |  | = 6fh + + + + 20 uhr 7ah 74h 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "ct" |  |  |  |  |  | =63H+74H+20H+20H+20H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "tl.t" |  |  |  |  |  | = 74h + + + + 6ch 2eh 54h 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "tl.h" |  |  |  |  |  | = 74h + + + + 20 uhr vom 2eh 6ch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "tl.j" |  |  |  |  |  | = 74h + + + + 6ch 2eh 4ah 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "gn" |  |  |  |  |  | = 47h + + + + 20 uhr 20h 4eh 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "dr." |  |  |  |  |  | =64H+72H+20H+20H+20H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "mm" |  |  |  |  |  | = 4dh + + + + 20 uhr 20h 4dh 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "tola" |  |  |  |  |  | = 74h + + + + 6fh 6ch 61h 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gsm '" |  |  |  |  |  | = 67h + h + 6dh + + 20 uhr 20h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ‘T/A/R’ |  |  |  |  |  | = 54h + + + + 52h 2fh 41h 2fh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ‘T/M/R’ |  |  |  |  |  | = 54h + + + + 52h 2fh 4dh 2fh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 'Stck' |  |  |  |  |  | =50H+43H+53H+20H+20H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR: |  |  |  |  |  |  |  |  | = 0DH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wenn: |  |  |  |  |  |  |  |  | = 0AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kalibrierung

Verwenden eines externen Kalibrierungsgewichtes

Die Kalibrierung erfolgt zum Zeitpunkt der Herstellung.Kalibrieren Sie nicht, es sei denn, die Waage wägt nicht genau.

- Halten Sie die ZERO-Taste gedrückt und drücken Sie dann die ON / OFF-Taste. Auf dem Display wird “CAPU =” angezeigt. Drücken Sie die HOLD-Taste zweimal. Im Display erscheint CALU =. Drücken Sie die UNIT-Taste, und wählen Sie die Kalibrierungseinheit kg oder lb aus Drücken Sie die Taste HOLD, um die Auswahl zu bestätigen.

- Drücken Sie erneut die HOLD-Taste. Auf dem Display wird CAL angezeigt. Drücken Sie die UNIT-Taste, um das Kalibrierungsgewicht einzustellen.Drücken Sie die UNIT-Taste, um die Flash-Ziffer nach rechts zu verschieben. Drücken Sie die ZERO-Taste, um die Flash-Ziffer zu erhöhen. Drücken Sie die HOLD-Taste, um die Auswahl zu bestätigen (das Kalibrierungsgewicht sollte mehr als 2/3 der vollen Kapazität sein). Daraufhin wird CAL angezeigt.

- Drücken Sie PRINT, um den CAL- und AD-Wert anzuzeigen.

- Drücken Sie die UNIT-Taste. Auf dem Display wird das Gewicht der Blitzkalibrierung angezeigt. Platzieren Sie das angezeigte Gewicht auf der Plattform. Drücken Sie die UNIT-Taste, wenn sich die Anzeige stabilisiert. Das Display zeigt „------“ und dann den AD-Wert.Starten Sie die Waage neu und die Kalibrierung wurde durchgeführt.

- Schalten Sie die Waage ein, legen Sie das geprüfte Gewicht ab, um zu prüfen, ob es korrekt ist. Wenn nicht, wiederholen Sie die obigen Schritte.

Wartungsservice

Die Waage ist ein Präzisionsinstrument. Sie muss sorgfältig behandelt und regelmäßig gereinigt werden

Für Wartungsarbeiten muss die Waage von der Stromversorgung getrennt werden (Netzstecker aus der Steckdose ziehen).Stellen Sie außerdem sicher, dass die Waage während der Arbeit nicht von einem Dritten an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.

Stellen Sie sicher, dass während der Wartungsarbeiten keine Flüssigkeit in die Waage gelangt.Wenn Flüssigkeit auf der Waage verschüttet wird, muss sie von einem Servicetechniker überprüft werden.

Führen Sie regelmäßig Wartungsarbeiten an der Waagschale und dem Waagschalenhalter durch, indem Sie Schmutz oder Staub unter der Waagschale und am Waagengehäuse entfernen.Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein weiches, fusselfreies Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist

Verwenden Sie zum Reinigen niemals Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Farbverdünner, Scheuerpulver oder andere aggressive oder ätzende Chemikalien.Diese Substanzen können die Oberflächen des Waagengehäuses beschädigen.

Transport & Lagerung

Ihre Waage ist ein Präzisionsinstrument, behandeln Sie es sorgfältig.Schütteln, starke Stöße und Vibrationen während des Transports vermeiden.Stellen Sie sicher, dass während des Transports keine starken Temperaturschwankungen auftreten und dass die Waage nicht feucht wird (Kondensation).

Wenn Sie die Waage für längere Zeit außer Betrieb nehmen möchten, trennen Sie sie von der Stromversorgung, reinigen Sie sie gründlich (siehe Wartung und Service) und bewahren Sie sie an einem Ort auf, der die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Kein heftiges Schütteln, keine Vibrationen

- Minimale Temperaturschwankungen

- Keine direkte Sonneneinstrahlung

- Minimale Feuchtigkeit

Garantie

Die Produkte haben eine Garantie von zwei Jahren (zwei) Jahren ab dem Versanddatum.

Für Kunden in den unteren 48 Staaten der kontinentalen Vereinigten Staaten.LW Measurements zahlt sich für die ersten 30 Tage nach dem Kauf für beide Seiten aus.Nach Ablauf von 30 Tagen ist der Kunde dafür verantwortlich, das Produkt an uns zurückzusenden.Nachdem das Produkt bei uns eingegangen ist, werden wir es prüfen und wenn nötig reparieren oder austauschen und das Produkt auf unsere Kosten an den Kunden zurückschicken.

Alle zur Garantie zurückgesendeten neuen Waagen müssen ordnungsgemäß in der Originalverpackung verpackt sein.Wenn sie nicht ordnungsgemäß in der Originalverpackung verpackt sind, trägt der Kunde die Versandkosten.Wenn wir feststellen, dass ein Fabrikfehler vorliegt, zahlen wir die Versandkosten zurück.Wenn wir feststellen, dass es sich nicht um einen Fabrikfehler handelt, bezahlt der Kunde den Versand.

Für Kunden außerhalb der unteren 48 Staaten, einschließlich Mexiko, Kanada, Puerto Rico, Hawaii, Alaska und allen anderen Ländern, müssen Kunden für den Versand bezahlen.

Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf den Missbrauch oder die Nichtbeachtung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Batterie- oder Wasserschäden, Überlastung und gekaute oder geschnittene Kabel.Wenn festgestellt wird, dass das Produkt vom Kunden missbräuchlich verwendet oder beschädigt wurde, übernehmen LW-Messungen keine Kosten für die Rücksendung.

Für Garantieansprüche gehen Sie online zu lwmeasurements.com und füllen Sie das Formular zur Einreichung der Garantie aus oder wenden Sie sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter.